Отзыв          ООО  МИРТЕК___________________________________________________________________

наименование организации, органа управления или иного заинтересованного лица

на первую редакцию проекта стандарта

ПНСТ Интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Общие технические требования

______________________________________________________________

наименование стандарта

| Структурный элемент стандарта | Замечание, предложение | Предлагаемая редакция |
| --- | --- | --- |
| 1 | Часть наименование проекта ПНСТ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» не соответствует Закону "Об электроэнергетике" № 35-ФЗ, Правилам по ПП РФ №890, наименованиям ссылочных стандартов, определению термина по п. 3.3.3 проекта ПНСТ. | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ |
| 2 5 | ГОСТ 12.2.007.0 не имеет отношения к ИПУЭ, он не упомянут в ссылочных стандартах по безопасности. | Исключить ГОСТ 12.2.007.0 |
| 2 5 | ГОСТ 12.2.091 (IEC 61010-1:2001) устарел | Заменить на ГОСТ IEC 61010-1-2014 |
| 2 4.3г) | Стандарты ГОСТ 27.301 и ГОСТ Р 27.403 не имеют отношения к смене часового пояса | Исключить ГОСТ 27.301 и ГОСТ Р 27.403 |
| 2 4.18 | ГОСТ 17523 не имеет отношения к ИПУЭ, так как контакты реле по этому стандарту не допускают ток отключения более 16 А в режиме нормальных коммутаций. В нормативной части проекта ПНСТ реле электромагнитные не упомянуты | Исключить ГОСТ 17523 |
| 2 5 | ГОСТ 22261 в части требований безопасности отсылает к другим стандартам, в частности, к ГОСТ 12.2.091, на который уже сделана ссылка в проекте ПНСТ | Исключить ГОСТ 22261-94 |
| 2 4.2 | ГОСТ 25372 (МЭК 387-92) устарел | Заменить на ГОСТ IEC 62053-52-2012 |
| 2 4.2 4.5 | ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000-4-30:2008) устарел. | Заменить на ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 3 | Нумерация пунктов в разделе 3 начинается с 3.3 | Исправить нумерацию |
| 3.3.1 | В определении: «журнал событий: Массив информации, формируемый устройством (прибором учета), регистрирующий значимые изменения технического состояния, параметров и режимов работы этого устройства с привязкой к календарному времени». использован термин устройство, отсутствующий в 3.3. Кроме того, прибор учета может состоять из нескольких устройств, например, из счетчика и радиомодуля. Допущена логическая ошибка – массив информации не может регистрировать что-либо. В этом определении использован термин регистрирующий, но ниже в проекте ПНСТ используют, в основном, термин фиксация – фиксация небаланса (4.2), фиксация нарушения (4.5), фиксирование доступа (4.12) и др. | журнал событий: Массив информации, формируемый прибором учета и содержащий сведения о значимых изменениях технического состояния, параметров и режимов работы прибора учета с привязкой к календарному времени» или журнал событий: Массив информации, формируемый прибором учета, фиксирующим значимые изменения технического состояния, параметров и режимов работы прибора учета с привязкой к календарному времени |
| 3.3.3 | Определение: «интеллектуальный прибор учета электрической энергии; ИПУЭ: Прибор учета электрической энергии, который может быть присоединен к интеллектуальной системе учета. Примечание - Присоединение к интеллектуальной системе учета электрической энергии осуществляется по Правилам [1]». не показывает, что ИПУЭ должен выполнять функции и иметь метрологические характеристики, необходимые для присоединения к интеллектуальной системе учета. . | интеллектуальный прибор учета электрической энергии, ИПУЭ: Прибор учета электрической энергии, выполняющий функции и имеющий метрологические характеристики, необходимые для присоединения к интеллектуальной системе учета. Примечания 1 Минимальный набор функций и основных метрологических характеристик ИПУЭ приведен в Правилах [1]. 2 ИПУЭ способен выполнять информационный обмен с ИСУЭ. |
| 3.3.4 | Примечание к определению: «Данные ИСУЭ подлежат использованию для определения объема потребления (производства) электрической энергии (мощности)», не соответствует заключительной части определения термина ИСУЭ по п. 3.3.4, в котором описана более широкая функциональность ИСУЭ – «предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии». Кроме того, электрическую энергию характеризуют не объемом, а количеством. | Исключить или уточнить примечание. |
| 3.3.5 | Примечание к определению: «Класс точности приборов учета обозначается числом, согласно которому определяются пределы допускаемой погрешности прибора учета (установленные в Правилах [1] на счетчики активной и реактивной электрической энергии)» недостоверно, так как в Правилах счетчики не упомянуты. | Уточнить примечание. |
| 3.3.6 | Определение: «3.3.6 прибор учета электрической энергии: Средство измерения, предназначенное для определения количества активной и/(или) реактивной электрической энергии, прошедшей через него в определенный промежуток времени к месту потребления электрической энергии» не отражает то, что ПУ является разновидностью счетчика электрической энергии, метрологические и технические характеристики которого нормированы стандартами, устанавливающими требования к счетчикам. | 3.3.6 прибор учета электрической энергии; ПУ: Счетчик электрический энергии, измеряющий количество электрической энергии для передачи накопленных данных в систему учета. Примечание – Передача данных ПУ в систему учета может быть ручной или автоматизированной. |
| - | Отсутствует определение термина счетчик электрической энергии, разновидностью которого является прибор учета электрической энергии. | Ввести определение: 3.3.7 счетчик электрической энергии, счетчик: Измерительный прибор, предназначенный для измерения количества электрической энергии и отвечающий стандартизованным требованиям к метрологическим и техническим характеристикам. Примечание – Счетчик помимо измерения количества электрической энергии может дополнительно выполнять измерение показателей качества электрической энергии, обработку результатов измерений, хранение, удаленный прием и передачу данных и другие функции. |
| - | Отсутствует раздел с расшифровкой обозначений и сокращений ИПУЭ, ИСУЭ, А+, Р+, Вт, вар, ДД:ММ:ГГ, ЧЧ:ММ:СС и других | Ввести раздел ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ |
| 4.2, абз.2 | Нормативное положение: «Свидетельство об утверждении типа средств измерений (СИ) и описание типа СИ, должны быть утверждены как тип средства измерений по перечню измеряемых параметров (за исключением соотношения реактивной и активной мощности, фиксации небаланса токов в фазном и нулевом проводе)» изложено некорректно: свидетельство об утверждении типа и описание типа не утверждают как тип средства измерения, не указан перечень параметров, из которого делают исключение. | Откорректировать |
| 4.3 4.4 4.5, абз. 1 4.5, абз 3 | В требованиях: «4.3 ИПУЭ должен обеспечивать в точке учета… 4.4 ИПУЭ должен обеспечивать вычисление в точке учета… 4.5 ИПУЭ должен обеспечивать фиксацию нарушения индивидуальных параметров …в точке учета:… - параметр перенапряжения, … в точке поставки…» необходимо определиться с необходимостью использования терминов точка учета и точка поставки вместо термина точка измерения, приведенного в п. 4.5, абзац 2. | Уточнить термины |
| 4.3а) и далее | В требовании: «для всех типов приборов учета электроэнергии измерение энергии в сетях переменного тока: А+, Р+, А-, Р- (Вт∙ч, кВт∙ч, МВт∙ч, ВАр∙ч, кВАр∙ч, МВАр∙ч, допускается отображение любого варианта «ВАр» или «вар», соответственно)» символ ВАр не соответствует наименованию единицы реактивной мощности вар по ГОСТ 8.417-2002 (таблица 5), наименованиям реактивной энергии и реактивной мощности по ГОСТ 31818.11-2012 (3.1.4, 3.1.5). | для всех типов приборов учета электроэнергии измерение энергии в сетях переменного тока: А+, Р+, А-, Р- (Вт∙ч, кВт∙ч, МВт∙ч, вар∙ч, квар∙ч, Мвар∙ч, соответственно |
| 4.3в) 4.15 (стр. 10, абз.1) | словосочетание прямого включения использовано вместо термина непосредственного включения по ГОСТ 31818.11. | непосредственного включения |
| 4.3.г) (стр. 6) | В нормативных положениях: «- измерение фазного напряжения в каждой фазе: UA, UB, UC, соответственно (В, кВ); - измерение фазного тока в каждой фазе: IA, IB, IC, соответственно (А); …. - линейного напряжения (для трехфазных приборов учета электрической энергии): UAB, UBC, UCA, соответственно (В, кВ)» слова «фазного» и словосочетание «для трехфазных приборов учета электрической энергии» являются избыточными. Абзацы, касающиеся измерения напряжений, целесообразно совместить. В ссылочных стандартах, устанавливающих требования к измерению количества и качества электрической энергии, обычно используют термин напряжение между фазами взамен термина линейное напряжение. | - измерение напряжения в каждой фазе: UA, UB, UC и между фазами UAB, UBC, UCA, соответственно (В, кВ); - измерение тока в каждой фазе: IA, IB, IC, соответственно (А); …. |
| 4.5 4.20 | В п. 4.5 (абзац 2) использованы термины интервал времени (10 мин) и интервал измерений (10 мин), в п.4.20 – интервал времени интегрирования (от 1 до 60 мин) и время интегрирования (30 и 60 мин) | Определиться с терминами |
| 4.5 и далее | Представляется, что в словосочетании: «параметр перенапряжения, определяемый количеством фактов положительного отклонения уровня напряжения» слова ФАКТ и УРОВЕНЬ являются излишними. | Исключить, по возможности, использование слов ФАКТ и УРОВЕНЬ. Например, «параметр перенапряжения, определяемый количеством положительных отклонений напряжения» |
| 4.6 4.13 | Требования: «4.6 ИПУЭ должен обеспечивать контроль наличия внешнего переменного и постоянного магнитного поля свыше 150 мТл (пиковое значение) в точке учета. 4.13 ИПУЭ должен обеспечивать фиксацию воздействия постоянного или переменного магнитного поля с указанием даты и времени воздействия со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение)» по смыслу практически совпадают, но различаются терминологией, не содержат информацию о минимально допустимой длительности воздействия, не учитывают возможность несовпадения точки учета с точкой измерения. Термин пиковое значение обычно используют для обозначения наибольшего мгновенного значения импульса. | 4.6 ИПУЭ должен обеспечивать фиксацию воздействия на него переменным и/или постоянным магнитным полем длительностью более 1 с (?) с вектором магнитной индукции выше 150 мТл (амплитудное значение), перпендикулярно направленным к любой поверхности ИПУЭ, с указанием даты и времени начала и окончания времени воздействия. Пункт 4.13 исключить. |
| 4.7 и далее | Термин клеммная крышка устарел, основным термином по ГОСТ 31818.11 является термин крышка зажимов. | крышка зажимов |
| 4.7 4.9 | Терминологию в словосочетаниях: «индикатора неработоспособности прибора учета» «индикацию функционирования (работоспособного состояния)» целесообразно привести с соответствие с ГОСТ Р 27.102-2021 (термины 14, 15, 17, 18) и учесть пояснение в пункте А.7 этого стандарта «В работоспособном состоянии различают «рабочее состояние» и «нерабочее состояние», при котором объект не функционирует». | Использовать термины по ГОСТ Р 27.102-2021: в п. 4.7 - неработоспособное состояние в п. 4.9 – рабочее состояние; при необходимости уточнить требования. |
| 4.7 и далее | В выражении: «- индикатора факта события воздействия магнитных полей со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) на элементы прибора учета электрической энергии» нет единства терминологии с п.4.6. | - индикацию о воздействия магнитных полей по п.4.6; |
| 4.15 (стр. 10, абз.3) | В выражении: «- инверсия фазы или нарушение чередования фаз (для трехфазных приборов учета электрической энергии): для трехфазных приборов учета электроэнергии - ДД:ММ:ГГ и ЧЧ:ММ:СС инверсии фазы или нарушения чередования фаз (начало и окончание)» следует использовать термин порядок следования фаз (см. ГОСТ Р 52002-2003, термин 164; СТО 17330282.27.010.001-2008, термин 2.1.949). Упоминание «инверсии фазы» является излишним, так как она является одной из причин нарушения порядка следования фаз. | - нарушение порядка следования фаз (для трехфазных ИПУЭ): ДД:ММ:ГГ и ЧЧ:ММ:СС начала и окончания нарушения порядка следования фаз; |
| 4.15 (стр. 10) | В выражении: «- превышение соотношения величин потребления активной и реактивной мощности: ДД:ММ:ГГ и ЧЧ:ММ:СС возникновения превышения соотношения величин потребления активной и реактивной мощности…» некорректно использован термин величина вместо значение (см. 3.3.2), отсутствует напоминание о фиксации начала и окончания этого события. | - превышение заданного соотношения между значениями потребления активной и реактивной мощности: ДД:ММ:ГГ и ЧЧ:ММ:СС начала и окончания превышения заданного соотношения между значениями потребления активной и реактивной мощности или - превышение заданного коэффициента реактивной мощности: ДД:ММ:ГГ и ЧЧ:ММ:СС начала и окончания превышения заданного коэффициента реактивной мощности |
| 4.17 | Требование: «ИПУЭ должен обеспечивать изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени с фиксацией в журнале событий времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано значение: ДД:ММ:ГГ и ЧЧ:ММ:СС изменения текущих значений времени и даты при синхронизации времени с фиксацией в журнале событий времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано значение» труднопонимаемое, тем более, что в нем термин величина использован вместо термина значение, не указано о необходимости учитывать знак полярности коррекции. | Уточнить формулировку требования. |
| 4.18 4.25 | Нормативное требование: «4.18 ИПУЭ должен обеспечивать возможность полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии, приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги (управление нагрузкой)…» вызывает ряд вопросов: - может ли быть ограничение режима полным и частичным; - чем отличается полное ограничение режима от приостановления предоставления услуги; - чем отличается частичное ограничение режима от ограничения предоставления услуги; - правомочно ли управление нагрузкой называть коммунальной услугой. | Уточнить формулировки требований. |
| 5 | Стандарты ГОСТ 22261, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.091, указанные в разделе 5 проекта ПНСТ, не отражают современных требований, приведенных в действующих стандартах по безопасности. | Требования безопасности Приборы учета должны иметь изолирующий корпус класса защиты II по ГОСТ 31818.11 и соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ IEC 61010-1. |

Руководитель подразделения,

ответственного за подготовку отзыва    __________________           ___________________________           В, Н. Симонов ____

(должность)                               (подпись)                                                   (инициалы, фамилия)

Составитель отзыва                                __________________           ___________________________             Г. К. Шварц________

(должность)                                (подпись)                                                    (инициалы, фамилия)